## Sheet1
需求清单
序号 | 名称 | 配置需求 | 数量 | 单位
医护对讲系统
1 | 医护对讲系统 | (1)布线采用全数字网络模式，病房门口机和病床分机支持POE供电。 (2)采用B/S架构，Web浏览无需安装控件，不需要为每病区配置一套系统 ，运行在业务服务器上。负责整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台 (3)系统支持远程关机、音量调节、分时段开关机、远程抓屏监控、故障不在线设备提醒功能。 (4)支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版，无需研发人员修改代码 (5)投标所用产品厂家必须提供病房护理对讲系统软件著作权及由第三方机构出具的软件检测报告； (6)呼叫对讲功能 普通呼叫：患者通过床头分机呼叫护士站； 紧急呼叫：患者通过卫生间分机呼叫护士站； 增援呼叫：医护人员在病房通过床头分机呼叫其他医护人员增援； 呼叫托管：医护主机可以对各分机进行群呼或组呼，可以设置病区托管； 呼叫转移：医护人员在病房内处理工作时可以将其他病房的呼叫转移到本房间内的床分机接听并对讲；可将患者的呼叫转移到护士站值班室、治疗室等办公区，医护人员也可以通过手机或PDA随时处置患者的呼叫； 呼叫监控功能：具有可扩展进行科室的呼叫监控，即存在没有接听的呼叫时，自动转接到医护副机等值班室，保证护理工作的及时准确和高效功能。 (7)信息展示功能，液晶显示设备的显示界面采用方块元素设计风格，不同方块的尺寸和颜色代表不同重要等级的信息，整体UI界面经过专业设计，美观大方，图标可进行定制设计，图标库可升级； (8)护士站商显一体机显示病人一览表、呼叫信息、正在排队等待的呼叫数量、时间、通知和温馨提示、显示住院人数、显示出入院人数、住院病人手术安排、值班医生信息、播放显示病区公告、病区宣教信息、插播紧急通知； (9)支持对护理人员自动排班、沿用排班、轮循排班，也可对班种进行编辑设置，方便医护人员随时查看每天当班护士和医生，并支持统计护理人员排班信息，方便绩效考核等;支持医生值班、护士排班功能;支持各科室自行操作自定义班次、职责、值班项等内容;支持按周进行对护士进行排班 (10)房门灯通过颜色区分主要功能：可根据医院要求对不同等级的呼叫设备不一样的警示颜色； (11)病床分机显示病人基本信息、医嘱、安全警示、饮食事项、药物过敏等信息； (12)病房分机显示医护人员信息，该病房的病人信息，病人呼叫信息，护理人员请求支援信息，洗手间紧急报警信息； (13)中文显示屏显示呼叫信息、时间、通知和温馨提示、请求支援、信息发布及温馨提示信息等。 (14)病区规划数据同步功能，病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等信息。管理中心提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据。 (15)可支持在任意病房门口机上接听来自任意病床的呼叫信息。 (16)多名患者同时进行呼叫时，当医护主机接听第一位患者的呼叫后，支持在病房门口机上继续接听第二位患者的呼叫。 (17)多名患者同时进行呼叫时，支持在医护主机或病房门口机上展示呼叫队列，并支持定向选择某位患者进行接听，无需按顺序接听。 （18）医护对讲系统、护理白板系统、输液检测系统集成在同一平台管理，方便医院管理以及日后扩展升级。 | 1 | 套
2 | 医护主机 | 1.显示屏：≥10.1寸液晶屏，支持触摸 2.CPU：≥四核 内存：≥1G FLASH：≥8GB 3.摄像头：高清摄像头 4.电源：POE供电 5.通话方式：有免提和手柄通话两种方式，采用先进的数字回声消除技术，可全面消除回声，防止啸叫，性能稳定可靠。 6.操作系统：Android 7.内嵌播放端系统软件 8.网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP； 9.分组振铃：分组振铃功能，对于患者的呼叫，医护主机可以根据不同医护组的患者呼叫，会有不同的响铃铃声，让护士人员可以通过铃声就可以很清晰的分是否自己的患者在呼叫，及时响应处理; 10.呼叫：支持一键呼叫与呼叫接听，医护主机可以一键回拨或拨号方式，呼叫患者床头分机或医生值班室分机，直接提醒或者找患者及医生;支持以列表方式查看病区所有床位分机，门口机，支持选中呼叫，支持输入设备号码呼叫。已呼提醒，提醒护士哪位患者需要帮助; 11.主机对讲：支持呼叫接听、对讲，免提/听筒等方式;可以拨号或一键呼叫任何一个病床分机，直接自动接听通话;有患者呼入时，可以免提通话，也可以通过手柄与主呼方通话:支持语音、视频双向可视呼叫对讲; | 3 | 台
3 | 商显一体机 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸 2.背光类型: LED 3.分辨率: 1920×1080 4.可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D) 5.亮度: 450cd/m2 6.CPU: ≥四核 7.内存: ≥1GB 8.NAND FLASH: ≥8GB 9.网卡: 100M网卡 10.网络连接: RJ45网络端口*1 11.USB端口: USB端口*2 12.操作系统: Android 系统 13.输入电压: AC100-220V 50/60Hz 14.整机功率: ≤120W 15.省电功率: ＜0.5W 16.喇叭: 2*8W 17.支持显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警、换药提醒、紧急增援、CodeBlue 报警信息:当患者通过床头分机/卫生间按钮发起呼叫时，信息屏同步显示,例如:“23 床呼叫”或“23 床卫生间呼叫”,同时进行语音播报。 | 3 | 台
4 | 病房分机 | 1.显示屏：≥10寸多点触控电容屏 2.分辨率：1280*800 3.电源：支持POE供电 4.CPU:≥4核 内存:≥1G FLASH:≥8GB 5.内置病房门灯一体式设计，支持各科室按需求自行操作自定义呼叫类型对应的门灯颜色及闪烁方式 6.病房分机能接收患者的呼叫，便于护理人员在走廊区域直接接听，进行通话:当有多个病床同时呼叫时，可循环显示多路呼叫信息; 外接设备：支持外接门灯、防水按钮 7.操作系统：Android 8.内嵌播放端系统软件 9.可显示医院名称、医院 LOG0、病房基本信息、病房号码、病区名称、时间、天气、患者床号、自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏;并根据院方的需求可定制病房显示医护人员信息界面功能: 10.支持门口机开启进入护理功能后，门灯亮，同时走廊显示屏上可显示“XXX 号房护理中”，方便患者及家属寻找护士;便于患者或家属寻找护理人员: 11.房间床头呼叫或卫生间紧急呼叫时，该房间门口外接门灯用红色(颜色可配置)闪烁指示; | 57 | 台
5 | 病床分机 | 显示屏：10寸多点触控电容屏 含手持呼叫手柄 分辨率：1280*800 存储：DDR 1G EMMC 8G 电源：POE供电 网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP； 操作系统：Android 内嵌播放端系统软件V6.0 医护对讲系统、护理白板系统、输液检测系统集成在同一平台管理，方便医院管理以及日后扩展升级。 支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版，一小时内完成,无需更改代码。 主要功能： 病人信息显示，医嘱信息，系统设置，设备在线监测与升级；呼叫、请求支援等； 可扩展的定制化服务； | 141 | 台
6 | 双面中文显示屏 | 1.屏幕类型：LED屏 2.网卡：100M网卡 3.网络连接: RJ45网络端口*1 4.操作系统: Android 系统 5.输入电压: AC100-220V 50/60Hz 6.喇叭: 2*5W 7.安装方式：壁挂（支持吊装） 8.显示病区的床位指示、呼叫信息、日期、时间、标语提示;当患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，走廊屏显示，例如:“101床呼叫”，同时语音播报;当医护人员进入病房护理时，走廊屏显示，例如:“101 病房进入护理中”或“101 床进入护理中”当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊屏显示，例如:“101床请求增援”，同时语音播报; | 6 | 台
7 | 卫生间紧急按钮 | 1、安装在卫生间，方便病人在紧急情况下呼叫报警； 2、自带拉线、按键两种报警方式； 4、双按键(呼叫、复位)具有独立的复位开关按键(在紧急按钮下方位置)，可复位报警呼叫。 4、标准86盒设计，方便施工安装，防水防潮设计； 5、卫生间紧急报警时，病房门口机和护士站主机上均有语音提示、并显示状态信息，同时防水分机会有报警提示声、指示灯亮； | 57 | 台
护理白板系统
1 | 护理电子看板系统 | 投标所用产品厂家必须提供护理电子看板系统软件著作权 系统必须满足与医院护理白板系统，医护对讲系统，输液检测系统系统，满意度调查系统，统一管理，集中管控，方便医院管理和日后扩展升级； 病人电子一览表功能:支持展示一级护理、二级护理、三级护理、特级护理、病危、病重、防跌倒、防压疮、今日手术、今日入院、今日出院等病区信息;自动完成患者基本信息展示(科室、床位、姓名、诊断、医保类型、性别、年龄、入院日期、实时时间、护理级别、诊断信息、注意事项等);每位病人信息修改操作方便、实时;可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息;软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督;统计信息全面，按软件数据库格式生成报表;在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息; 1.支持显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警，换药提醒、紧急增援、报警信息;当患者通过床头分机/卫生间按钮发起呼叫时，信息屏同步显示,同时进行语音播报。 2.可从 HIS 或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 3、医护排班功能，自动显示医护人员每周排班、调班及在岗信息;医护人员可以查看当天及一周内的相关排班信息:支持修改排班信息并反向同步到排班系统:可点击个人查看所管床位信息;医护排班:支持医生值班、护士排班功能;支持各科室自行操作自定义班次、职责、值班项等内容;支持按周进行对护士进行排班。 4、工作任务 支持查看病区单元的总人数，不同护理级别的人数，病区的基本情况，检测生命特征，科室治疗情况，封管情况，班次情况。 5、物品管理 支持记录被褥、体温计等物品的借出及归还，避免出错或丢失。实现借出物的无纸化管理，同时可将信息保存下来。 6、电子白板 支持创建空白，设置画笔颜色，设置画笔大小，选择橡皮擦大小，清除整屏，用于护士站教学、记录多媒体信息等工作。 7、多媒体宣教 支持远程或本地发布宣教视频的播放，便于患者健康宣教或护士教学，可远程发布。 | 3 | 套
2 | 触摸一体机 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸 2.背光类型: LED 3.分辨率: 3840*2160 4.可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D) 5.CPU: ≥四核 6.内存: ≥3GB 7.NAND FLASH: ≥32GB 8.网卡: 100M网卡 9.网络连接: RJ45网络端口*1 10.USB端口: USB端口*2 11.操作系统: Android 系统 12.输入电压: AC100-220V 50/60Hz 13.整机功率: ≤120W 14.省电功率: ＜0.5W 15.喇叭: 2*8W 16.电子白板:代替手写白板功能，可以随时创建空白、截图白板，用于护士站教学、记录多媒体信息等工作;可外接设备输入信息供教学屏幕使用 | 3 | 台
3 | 移动支架 | L型支架，支持万向轮移动。 | 3 | 台
输液检测系统
| 输液监控系统 | 输液监测管理系统共包含三个组成部分：智能输液应用系统引擎模块、智能输液应用系统应用模块、智能输液系统管理应用APP。 系统必须满足与医院医护对讲系统、护理白板系统、输液检测系统集成在同一平台管理，方便医院管理以及日后扩展升级。 | 3 | 套
| 高性能多协议接入通信基站 | 1、插拨式4╳MINI-PCIE主板设计 2、16通道LoRa通信基站选配，高强度铝合金外壳，工业级主板架构设计 3、支持POE供电，支持标准LoRaWAN协议 4、内嵌通信基站操作系统软件，定位终端数据上传及传感标签数据上传 5、支持其它协议定制扩展 | 3 | 台
7 | 输液监测系统终端 | 1、最大量程2000g 2、称重测量精度误差≤1g 3、支持低功耗远距离的LoRa技术协议 4、内嵌传感通讯终端系统软件 5、支持动静判断，自动识别袋规格，上传设置后台可调 | 141 | 台
8 | 输液终端充电架 | 高强度铝合金挤出成型工艺制造，表面氧化抗菌处理，供电：100-240V，2.0A 50/60Hz，可支持6台终端同时充电，支架壁挂及台式安装 | 9 | 台
9 | 商显一体机 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸 2.背光类型: LED 3.分辨率: 1920×1080 4.可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D) 5.亮度: 450cd/m2 6.CPU: ≥四核 7.内存: ≥1GB 8.NAND FLASH: ≥8GB 9.网卡: 100M网卡 10.网络连接: RJ45网络端口*1 11.USB端口: USB端口*2 12.操作系统: Android 系统 13.输入电压: AC100-220V 50/60Hz 14.整机功率: ≤120W 15.省电功率: ＜0.5W 16.喇叭: 2*8W 17.支持显示输液报警信息:当患者通过床头分机/卫生间按钮发起呼叫时，信息屏同步显示,例如:“23 床呼叫”,同时进行语音播报。 | 3 | 台
其他
1 | 技术服务费 | 含软硬件上门调试，设备安装费用，系统对接 | 1 | 项